2025年第二次能力验证计划指导书

全省血液及尿液检验室间质评活动注意事项

全省血液及尿液检验室间质评第一次活动已开始，此次寄去你单位临检参加项目质控物5个批号。用你室常规方法测定。全部结果在活动的截止日期前从检验中心网站EQA系统网络直报，不要发电子邮件或书面邮寄。超过停报截止日期按缺勤对待。各实验室应自觉开展室内质控，并将当月室内质控图以电子版形式发往gsccl.eqa@163.com信箱（可照成照片，做成压缩文件，注明单位），否则失去评价资格。

一  全血质控物使用方法及注意事项

- 收到质控物后，应立即保存在2℃-8℃，严禁冰冻。使用全程应防止污染，用前应拭净瓶口，取样后尽快盖好瓶塞。每次用前充分混匀，用力适度，防止起泡。

- 使用前，将其置室温下使达到室内温度。

- 颠倒混匀5分钟，切勿用力振摇，避免异物掉入。拭净瓶口，轻启瓶盖。

- 按你室常规方法测定，4小时之内测定完毕。使用仪器的实验室， 请将RBC、Hb、WBC、Plt、Hct、MCV、MCH、MCHC八项予以回报。

二  凝血酶原冻干质控物使用方法及注意事项

- 用1.0毫升重蒸水复溶质控物,轻微颠倒混匀,不可用力。含钙冻干组织凝血活酶自备， 回报时注明其ISI值。

- 正常参比血浆请自行制备。抽血量与抗凝剂比例要准确（1.8ml和109mmol/L枸橼酸钠0.2ml混合，采集后立即测定（若需储存，于4℃内不得超过6小时）。

- 水浴温度控制在37℃±1℃，过高过低均影响测定结果。

- 按《全国临床检验操作规程》流程进行测定，每份样本测定三次，取均值报告。使用仪器的实验室，参照仪器说明书进行测定。

- 将测定的PT、APTT、Fb和INR四项予以回报。

- 报告方式：INR=XC。其中X=待测血浆的PT时间/正常参比血浆的平均PT时间。 C为所用的组织凝血活酶ISI值。

三  尿液冻干质控物使用方法及注意事项

- 本质控物可对尿PH 、PRO 、GLU、 BLD、KET、BIL、NIT、URO、WBC、比重10个项目进行检测。使用时用所发的10ml复溶液复溶，塞上瓶盖颠倒几次，使充分溶解。然后将瓶内质控液注入15×100mm试管内，即可测定。

- 注意将质控液和试纸条恢复到室温再进行测定，否则结果将受影响。回报时注明

四  粪便潜血质控物使用方法及注意事项

见包装说明书

五  D-D、FDP质控物使用方法及注意事项

见包装说明书

测定日期: 2025年11月5日—2025年11月10日.网报截止日为2025年11月15日。

全血质控物批号：2025201，2025202，2025203，2025204，2025205

PT质控物批号： 2025201，2025202，2025203，2025204，2025205

尿液质控物批号：2025201，2025202，2025203，2025204，2025205

粪便潜血质控物批号：  2025201，2025202，2025203，2025204，2025205

D-D、FDP质控物批号：2025201，2025202，2025203，2025204，2025205

血细胞图谱、尿沉渣图谱： 全年两次共20个图片（从省临检中心网站www.gsccl.org 【相关下载】 任务栏下载）

相关编码表格请从省临检中心网站www.gsccl.org【相关下载】 任务栏下载 。网站【最新公告】处有进入EQA室间质评系统的详细说明，请仔细阅读。

血细胞计数使用仪器编码务必按表1填写

表1：

| 编码 | 仪器厂家名称 |
| --- | --- |
| 109901 | sysmex3分类系列 |
| 109902 | sysmex5分类系列 |
| 109903 | 迈瑞3分类系列 |
| 109904 | 迈瑞5分类系列 |
| 109905 | 日本光电系列 |
| 109906 | 其他组 |
| 109908 | 帝迈五分类系列 |
| 119910 | 迈克F系列 |
| 119909 | 中元汇吉Z5 |

凝血实验、务必按表2填写

表2：

| 编码 | 试剂、校准物厂家名称 |
| --- | --- |
| 119901 | 使用德灵试剂组 |
| 119902 | 使用太阳试剂组 |
| 119903 | 使用世帝试剂组 |
| 119904 | 使用美创试剂组 |
| 119905 | 使用其他试剂组 |
| 119906 | 使用stago试剂组 |
| 119907 | 使用BE试剂 |
| 119908 | 使用赛科希德试剂组 |
| 119909 | 标佳生物 |
| 119910 | Dade Actin FSL试剂组 |
| 119911 | 上海长岛试剂 |
| 119912 | 深圳雷杜系列血凝试剂 |
| 119913 | 四川迈克试剂 |
| 119914 | 中元汇吉 |
| 119915 | 质控二组 |
| 119916 | 希肯试剂 |

D-D使用试剂编码务必按表3填写

表3

| 编码 | 试剂、校准物厂家名称 |
| --- | --- |
| 119921 | 使用德灵试剂组 |
| 119922 | 使用太阳试剂组 |
| 119923 | 使用世帝试剂组 |
| 119924 | 使用美创试剂组 |
| 119925 | 使用其他试剂组 |
| 119926 | 使用stago试剂组 |
| 119927 | 使用BE试剂 |
| 119928 | 使用赛科希德试剂组 |
| 119929 | 标佳生物 |
| 119930 | Dade Actin FSL试剂组 |
| 119931 | 上海长岛试剂 |
| 119932 | 积水试剂组 |
| 119933 | 希肯试剂组 |
| 119934 | 希森美康百奥灵试剂组 |

FDP使用试剂编码务必按表4填写

| 编码 | 试剂、校准物厂家名称 |
| --- | --- |
| 119941 | 使用德灵试剂组 |
| 119942 | 使用太阳试剂组 |
| 119943 | 使用世帝试剂组 |
| 119944 | 使用美创试剂组 |
| 119945 | 使用其他试剂组 |
| 119946 | 使用stago试剂组 |
| 119947 | 使用BE试剂 |
| 119948 | 使用赛科希德试剂组 |
| 119949 | 标佳生物 |
| 119950 | Dade Actin FSL试剂组 |
| 119951 | 上海长岛试剂 |
| 119952 | 积水试剂组 |
| 119953 | 希森美康百奥灵试剂组 |